Referenca nabave (naziv natječaja):

Naziv ugovora:										Naziv tvrtke ponuditelja:

Stupac 1,2,3 ispunjava ugovaratelj

Stupac 4 - ispunjava ponuditelj

Stupac 5 - za ocjenu, koju ispunjava ugovaratelj Ocjena : (+) - prihvatljivo (razlog i navesti razliku, ako je ima); (-) - neprihvatljivo (razlog)

Stupac 3 - ispunjen od strane ugovaratelja, definira traženu specifikaciju (ponuditelj ne smije mijenjati tražene specifikacije)

Stupac 4 - ispunjava ponuditelj; ponuđena oprema mora biti detaljno opisana NE SMIJE se samo konstatirati „da“ ili „ima“. Omogućuje ponuditelju unos komentara vezanih uz ponuđenu opremu, osobito ako je nešto bolje od traženih specifikacija ili ako neka oprema zahtijeva nešto neuobičajeno za instalaciju, a nije navedeno u specifikaciji (npr., trofaznu struju, postavljanje na neko mjesto uvjetovano visinom  i sl.(dodatna konfiguracija))

Stupac 5 - za ocjenu, koju ispunjava ugovaratelj Ocjena : (+) - prihvatljivo (razlog i navesti razliku, ako je ima); (-) - neprihvatljivo (razlog)

Uz tehničke specifikacije potrebno je za navedeno dostaviti popratnu dokumentaciju, kojima treba jasno naglasiti, odnosno  označiti ponuđene modele da se jasno zna točna konfiguracije i uključene opcije odnosno je li postoji nadogradnja tog modela s kojim opcijama.

Ponuda bi trebala biti dovoljno jasna da omogući odboru u postupcima javne nabave  jasnu usporedbu između traženih specifikacija i ponuđenih specifikacija.

| 1. Redni broj | 2. Naziv robe | 3. Tehničke specifikacije tražene opreme | 4. Tehničke specifikacije ponuđene opreme | 5. Ocjena pregledane specifikacije po parametrima |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Autoklavi NÜVE ( ovlašteni serviser ) i umjeravanje |  |  |  |
| 1. | Autoklav OTL 40L, proizvođača NÜVE, 2011. ( IB 2000 ). | Redovno servisiranje autoklava podrazumijeva zamjenu svih dijelova na godišnjoj razini za dobro funkcioniranje autoklava. |  |  |
| 2. | Autoklav NÜVE 40L, 2015.(k.mikro) |  |  |  |
| 4. | Baždarenje manometra i podešavanje sigurnosnog ventila i umjeravanje autoklava | U sklopu servisa je potrebno baždariti manometar, odnosno zamijeniti s baždarenim (certifikat priložiti) i podesiti sigurnosni ventil ( priložiti izvješće o sigurnosnom ventilu) i napraviti umjeravanje autoklava. |  |  |
| Servis se provodi jednom godišnje od strane ovlaštenog servisera radi zamjene potrošnih dijelova na autoklavu, baždarenje manometra i podešavanju sigurnosnog ventila. |  |  |  |  |
| 3. | Plamenici (ovlašteni servis) |  |  |  |
| 1. | Plamenik FIREBOY PLUS, INTEGRA, Švicarska, (IB 2584) | Servis plamenika treba obaviti ovlašteni serviser uz predočenje certifikata da je osposobljen. |  |  |
| 4. | ZAŠTITNI KABINETI (umjeravanje ) |  |  |  |
| 1. | Mikrobiološki zaštitni kabinet tip KTB-NS komada pod IB 2105 i zaštitni kabineti kliničke mikrobiologije | Za odrađivanje validacije treba dostaviti certifikat o osposobljenosti za umjeravanje zaštitnih kabineta. Validaciju: umjeravanje zaštitnih kabineta II – treba izvesti korak u skladu sa normama HRN EN 12469 te ISO 14644. U Izvješću navesti: 1. test mjerenja brzine strujanja zraka u usisnoj rešetci 2. test mjerenja brzine vertikalnog strujanja zraka 3. DOP test integriteta radnog HEPA filtera 4. DOP test integriteta izlaznog HEPA filtera 5. Test brojanja čestica u radnom prostoru 6. Dimni testovi vizualizacije strujanja zraka 7. Test mjerenje intenziteta UV-C germicidnog zračenja U izvješću obavezni prilozi certifikata prema kojima su umjereni uređaji za mjerenje. |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. i 6. |  |  |  |  |
| ZAŠTITNI KABINETI (servisiranje) Servis zaštitnih kabineta mogu izvoditi oni koji imaju ovlaštenje za mijenjati filtere i napraviti IQ sa normama HRN EN 12469 te ISO 14644. Servis se radi u slučaju kvara ili nakon odrađene validacije, a koja je ustanovila da neki od zaštitnih kabineta ne radi ispravno. U slučaju mijenjanja filtera serviseri ih zbrinjavaju. Nakon servisa treba odraditi umjeravanje, prema traženim protokolima. |  |  |  |  |
| 5. | Termometri (za umjeravanje umjerni laboratorij po 17025 normi) |  |  |  |
|  | Termometar, TFA (referentni) BO T-13, referentni termometar, Raspon umjeravanja 0-600C | Termometri trebaju biti umjereni od strane umjernog laboratorija akreditiranog prema normi 17025 (priložiti potvrdu). Umjeravanje se radi u tri točke u rasponu temperatura naznačenih pored svakog termometra. Umjernicu izdati za svaki termometar pojedinačno s obzirom na naziv svakog termometra, odnosno njegov BO (broj opreme) broj. |  | . |
|  | Termometar, Amarell BO T-19, Raspon hlađenja: 2-8 0C |  |  |  |
|  | Termometar, Amarell BO T-18, Raspon hlađenja: 2-8 0C |  |  |  |
| 6. | Konduktometara i pH metra |  |  |  |
|  | Konduktometar WTW 3310i i pH metar WTW 3310 | Podrazumijeva validaciju uređaja prema pravilima i protokolu proizvođača WTW i norme 17025. Serviseri moraju biti ovlašteni za rad na tom uređaju. (Prilog potvrda) |  |  |
|  | pH metar Seven Easy, Mettler Toledo | Podrazumijeva validaciju uređaja prema pravilima i protokolu proizvođača i norme 17025. Serviseri moraju biti ovlašteni za rad na tom uređaju. (Prilog potvrda) |  |  |
| 7. | Perilica za posuđe GW 1160 |  |  |  |
|  | SMEG GW 1160 | Servis podrazumijeva pregled uređaja podrazumijeva čišćenje i zamjenu dotrajali dijelova. Serviseri moraju biti ovlašteni za rad na tom uređaju. (Prilog potvrda) |  |  |
| 8. | INKUBATORI |  |  |  |
|  | Inkubator Memmert IPP 55 ( | Umjeravanje se treba raditi za ove inkubatore u 9 točaka s obzirom na radnu temperaturu. Umjeravanje mogu izvesti samo oni umjerni laboratoriji koji su akreditirani za umjeravanje inkubatora po normi 17025. Dostava potvrde. Umjernice se izdaju za svaki inkubator pojedinačno s obzirom na naziv inkubatora |  |  |
|  | Inkubator Memmert IFE 400 |  |  |  |
|  | Inkubator APT. Line Bd 115, Binder |  |  |  |
|  | Inkubator APT. Line Bd 115, Binder |  |  |  |
|  | Inkubator TC 135 S, Lovibond |  |  |  |
| 9. | Dispenzor LLG uni TOPDISPENS 2 | Napraviti volumetrijsko umjeravanje prema normi 17025. Umjeravanje mogu izvesti samo oni umjerni laboratoriji koji su akreditirani za umjeravanje inkubatora po normi 17025. |  |  |

| Izradio: | Potpis: | Datum: |
| --- | --- | --- |
| Renata Josipović |  | 21.01.2025.. |

Ime i potpis  predstavnika ponuditelja:___________________________

Napomena : Broj redaka u kojoj s piše tehnička specifikacija je onolik koliko je to potrebno za taj uređaj/opremu.